运维技术服务内容及质量要求：

1、参照HJ75-2017 、HJ76-2017 以及 T/GDAEPI 01-2019 的相关规范要求，开展CEMS的运营维护；

2、负责在线监控平台的数据接口、数据采集系统和自动分析仪、采样单元等的运行维护与技术支持；

3、负责气态污染物监测单元（SO2 、 NOX）、颗粒物监测单元、烟气参数监测单元（温度、压力、流速、湿度、含氧量）、数据采集与数采仪的运行维护与技术支持；负责标准气体与常规耗材更换；

4、集成系统软件维护、操作技术培训、日常远程检查、日常巡检、日常维护保养、故障排除、仪器校准校验，并按规范填写台账记录，形成相应记录档案，存放于在线监控设备站房内；

5、不低于7天/次开展气态污染源CEMS和颗粒物CEMS进行一次零点和量程校准，定期对流速、氧气CMS进行校准，以及上述因子的示值误差、系统响应时间技术指标的调试检测；

6、日常远程巡检，确保数据传输符合规范要求，发现问题及时反馈、及时处理；

7、按照规范标准周期进行现场设备维护保养；

8、发现故障或接到故障通知时，应尽快到现场处理并排除故障，必要时采用安装备用仪器或进行烟气污染物手工采样监测；

9、在线监控系统操作人员应经过专业技能培训，并持证上岗；

10、建立健全各项在线监控专业管理制度；

11、配合我司接受生态环境行政主管部门的监督管理和考核；

12、保证自动监测数据的真实性、准确性、安全性，未经我司同意，不得向生态环境行政主管部门以外的任何单位及个人提供任何数据；

13、贯彻执行国家及地区相关安全生产的法律法规，做好在线监控设备的消防安全排查及预防措施。